技术要求

一、医用负压流量表（壁式医用负压吸引器）

通过CE认证

通过ISO 9001：2000和ISO 13485质量体系保证

符合EN ISO10079-3：2007《医用吸引器械—第3部分：真压或压力为动力的吸引设备》。

符合YY 0636.3-2008《医用吸引设备—第3部分：以真压或压力为动力的吸引设备》。通过国家医疗器械注册沪食药监械生产许20030883号。

获美国专利和国内专利

具有医疗器械生产企业许可证

供货周期：15天

保修期：5年

技术参数：

1、 适用环境温度：10 oC～40 oC

2、 适用环境湿度：≤80％

3、 mmHg/kPa双刻度

4、夜光彩色真空表，读数便捷，不同负压段用颜色标识。

5、真压表精度等级：4.0级

6、最大流量：70L/min

特点：

1、采用美国市场最流行的外形及结构方式，美观实用；

2、原装德国进口机芯；

3、旋钮、开关采用抗菌材料；

4、品种规格齐全的进口接头： 德国； 美国； 英国； 法国；日本；

5、多种出口方式： 保护杯, 防溢出保护;标准DISS,NIST接头; 软管接头；

6、带补气装置，方便调节，防止故障超压；

7、积木组合式装配结构，维持、保养、清洗消毒方便；配专用冲洗消毒配件；

8、功能选择开关，调节、关闭、满负三种功能，使用方便；

9、膜片稳压方式、负压输出稳定性好，负压调节方便；

10、配置正压保护安全阀，提高使用的安全性；

11、器械有效使用寿命：5年。